附件：

第一包：穿戴式心电传感器配套仪器技术参数要求

| 序号 | 货物名称 | 招标技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 穿戴式心电传感器单导联 | 1、设备用途： 1.1适用于阵发性房颤病人，不明原因的各种心律失常病人的超长程连续动态检测及不明原因的晕厥病人的鉴别诊断。 1.2支持无创单导联或多导联的长程动态心电监测，并具备动态心电图分析和远程遥测心电平台功能。 2、功能配置： 2.1监测时间：持续检测至少 72h。 2.2支持导联脱落智能检测。 2.3无跌倒监测 2.4通过网关可支持此功能 2.5通过USB回收数据 2.6软件组成：动态心电图分析软件和远程遥测心电平台软件； 2.7动态心电图分析软件功能：1.医疗证据数据管理，患者管理，设备管理，HRV分析，散点图；2.8远程遥测心电平台软件功能： 3.心电图形实时浏览 4.全中文操作菜单 5.支持远程心电数据传输，分析。 6、远程遥测心电图查看和回放； 7、心电图管理、设备管理、患者管理； 8、心电图心律失常人工智能诊断：早搏、心动过缓、心动过速； 9、主要技术参数 9.1组成：医用泡棉、电子电池、导电凝胶、粘性胶、加密识别芯片、FPC线路和镀银电极； 9.2电源电压：电子电池输出DC3V±0.3V； 9.3贮存条件：环境温度：10℃~30℃；相对湿度：35%~75%；大气压力：70kPa~105kPa； 9.4无腐蚀性气体和通风良好的室内，避光密封保存； 9.5性能指标满足YY0196、YY0148相关要求： 交流阻抗：至少12对电极对平均阻抗≤2kΩ,单独电极对≤3kΩ； 10.直流失调电压：≤100mV；复合失调不稳定性和内部噪声：≤150μV； 11.除颤过载恢复：经充电200V的10μV电容放电后，第5s时≤100mV，此后30s 内 W±lmV/s； 偏置电流耐受度：24h内电压变化≤100mV； 12.安全要求：符合 GB9706.1、 YY0505、GB/T 14710、GB/T 16886 等有关规定。 |
| 2 | 穿戴式心电传感器三导联 | 1、设备用途： 1.1适用于阵发性房颤病人，不明原因的各种心律失常病人的超长程连续动态检测及不明原因的晕厥病人的鉴别诊断。 1.2支持无创单导联或多导联的长程动态心电监测，并具备动态心电图分析和远程遥测心电平台功能。 2、功能配置： 2.1监测时间：持续检测至少 72h。 2.2支持导联脱落智能检测。 2.3无跌倒监测 2.4通过网关可支持此功能 2.5通过USB回收数据 2.6软件组成：动态心电图分析软件和远程遥测心电平台软件； 2.7动态心电图分析软件功能：1.医疗证据数据管理，患者管理，设备管理，HRV分析，散点图；2.心电图形实时浏览3.全中文操作菜单4.支持远程心电数据传输，分析。 2.8远程遥测心电平台软件功能：1、远程遥测心电图查看和回放；2、心电图管理、设备管理、患者管理；3、心电图心律失常人工智能诊断：早搏、心动过缓、心动过速； 3、主要技术参数 3.1记录仪主机重量：约5g 3.2防护等级IP21 3.3监测时间：持续检测至少 72h 3.4（贴片式心电传感器）穿戴式心电传感器 ★3.5主机：直流DC3.0 无需充电器 ★3.6三导联系统噪声：≤50μV；输入阻抗：≥10MΩ；共模抑制：网电源≥60db，频率响应：0.05Hz~40Hz 的正弦信号，幅度为±3db ★3.7心律范围：30次-200次/min,依据计算方案：±1次，实时性更高 ★3.8数据传输性能：室内有效传输距离范围达 8 米；室外有效传输距离达 10 米； 3.9监测时间：持续检测至少 72h 3.10 ADC分辨率：≥16bit 3.11采样率：≥125Hz ★3.12依据3通道，采用5-6个电极 3.13动态输入范围：耐极化电压±300mV，≤10%或 50μV |

穿戴式心电传感器报价表

| 名 称 |  | 品牌/规格型号 | 单位 | 数量 | 最高限价（元） | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 穿戴式动态心电记录仪 |  |  | 套 | 4 | / | / |
| 穿戴式心电传感器三导（耗材） |  |  | 片 | 按需 | 430.00 |  |
| 穿戴式心电传感器单导（耗材） |  |  | 片 | 按需 | 280.00 |  |
| 备 注 | - 报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; - 本包次所需仪器为：同时具备单通道、三通道功能。投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。 - 标“★”项需提供技术证明文件之一（医疗器械注册证、医疗器械注册登记表、第三方检测报告、产品技术白皮书、产品使用说明书等）予以证明。所报产品必须满足附件技术参数要求，否则视为废标; - 投标人应承诺中标后提供与中标耗材配套的使用工具及相应的配件【如动态心电记录仪（含无线数据终端）、电脑工作站（含电脑、动态心电图分析软件、远程遥测心电平台、打印机）1套，并负责安装】（此项费用包含在配套耗材中报价）；提供承诺函加盖投标人公章； - 仪器及配套软件不单独报价，其价值包含在配套耗材报价中。 报价成交后仪器产权归属询价人所有。 - 耗材配送合同期内，仪器由配送公司免费维保（包括换件）。 |  |  |  |  |  |

报价单位：               （盖章）

年   月   日

第二包：动态葡萄糖监测系统技术参数要求

| 传感器套装 | 1 | 规格：直径35mm×高5mm |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | 储存温度：4℃至25℃之间 |
|  | 3 | 操作温度：10℃至45℃之间 |
|  | 4 | 重量：5g |
|  | ★5 | 无需指血校准 |
|  | ★6 | 最长佩戴14天 |
|  | ★7 | 防水：IP27，可承受进入水中一米（3英尺）长达30分钟 |
|  | 8 | 植入：专用一次性敷贴器 |
|  | 9 | 数据监测：14天内持续检测葡萄糖，每分钟自动检测一次葡萄糖，每15分钟自动存储一次葡萄糖数值 |
|  | 10 | 平均相对绝对差（MARD）:与毛细血管和静脉参考测量值相比，仅为10.0%和10.7% |
|  | 11 | 传感器读数范围：2.2mmol/L-27.8mmol/L |
|  | 12 | 标准配置：1个传感器组件包+1个传感器敷贴器 |

动态葡萄糖监测系统报价表

| 名 称 |  | 品牌/规格型号 | 单位 | 数量 | 最高限价（元） | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动态葡萄糖监测系统 |  |  | 台 | 1 | / | / |
| 动态葡萄糖监测系统耗材 |  |  | 套 | 按需 | 800.00 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件技术参数要求，否则视为废标; 3.仪器及配套软件不单独报价，其价值包含在配套耗材报价中。 报价成交后仪器产权归属询价人所有。扫描检测仪须免费提供专用箱以便扫描仪和回收传感器的存放、使用，并免费提供更换故障传感器； 4、耗材配送合同期内，仪器由配送公司免费维保（包括换件）。 |  |  |  |  |  |

报价单位：               （盖章）

年   月   日

第三包：艾灸仪及灸头组件技术参数要求

- 艾饼的要求：

- ★将用艾绒制备好的专用艾饼（尺寸:高度4.8cm)，安置在具有发热元件的灸头（灸头内设置有专门放置艾饼的艾腔）内，通过调节灸头位置，将灸头固定在被灸穴位上方，当专用艾饼被加热后，通过风机将带有艾饼有效成分、挥发物的热风吹向患者的穴位，当穴位附近表皮汗毛孔舒张，使艾绒的有效成份、挥发物迅速通过穴位经络，达到艾灸治疗作用。

2、产品为二类注册证。

二、技术参数

1.1★治疗温度：30℃至60℃范围内可调，误差不超过±3℃，最小调节温度步进应为5℃。

1.2定时功能：有定时装置，时间可在1min～60min范围设置，定时误差≤±5%，最小调节时间步进设定为1min。

1.3具有显示和设置当前治疗时间和治疗温度的功能。

1.4具有可手动停止输出的功能。

1.5★具有灸头超温后自动停止加热（切断输出）并发出警示音的功能。

1.6噪声值：在工作状态下的噪声值应不大于60dB（A）。

1.7输入功率：≤500VA。

三、正常工作条件

2.1环境温度:5℃～40℃；

2.2相对湿度:30%～70%；

2.3大气压力:86KPa～106KPa；

2.4电源：AC220V±22V 50Hz±1Hz；

2.5最大输入功率:500VA。

四、适应范围：适用于中医人体穴位艾灸辅助治疗。

艾灸仪及灸头组件报价表

| 名 称 |  | 品牌/规格型号 | 单位 | 数量 | 最高限价（元） | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 艾灸仪 |  |  | 台 | 4 | / | / |
| 灸头组件 |  |  | 个 | 按需 | 15.50 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件技术参数要求，否则视为废标; 3.仪器不单独报价，其价值包含在配套耗材报价中。 报价成交后仪器产权归属询价人所有。耗材配送合同期内，仪器由配送公司免费维保（包括换件）。 4、询价人根据工作需要如需增加艾灸仪，中标人须免费提供。 |  |  |  |  |  |

重要提示：

- 以上三个包，分包成交。

- 三个包中标注“★”项均需提供技术证明文件之一（医疗器械注册证、医疗器械注册登记表、第三方检测报告、产品技术白皮书、产品使用说明书等）予以证明。

- 自合同签订之日起至供货及安装调试验收合格交付使用为7个工作日，仪器维保（含更换配件），由中标人在耗材合同配送期内免费提供。

- 各包配套耗材试用期均为一个月。

- 仪器安装完成后，须对使用科室人员进行操作及相关规范化培训。

- 可收费耗材，须提供医保27位收费编码。