## 报价表格式
报价表
包号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 产地/生产厂家 | 注册证号 | 医保27位 编码 | 最高限价（元） | 报价（扣率）

## 第一包
第六批（第一包）
产品名称 | 规格/单位 | 产品要求 | 最高限价（元） | 报价扣率
胃肠X射线标记物胶囊 | 人份 | 1.该产品适用于肠道内的标记，对便秘患者进行诊断或疗效评估。 2.在消化道内经x射线拍摄可见。 3.一次性使用，无交叉感染风险。 | 不得大于收费标准 （560元/次）的 70%
备注：1.本次询价采购报价以“扣率”计算最终报价，即投标人所报“扣率”乘以最高限价所得价格。本次询价最高扣率为70%（超过最高扣率为无效报价，扣率有效数字为百分比小数点后一位有效数字，例如：60.1%。成交价保留小数点后两位有效数字）。 2.超过最高限价的报价（最高限价*扣率）为无效报价。 3.为杜绝采购过程中一切不正当竞争行为，所有中选供货商必须保证正常供货，满足院方需求。如合同期内不能正常供货者，将列入不良记录名单，一年内将不得参与我院所有医用耗材的招标，并停止在我院在供货物； 4.由于各个生产厂家产品注册证名称不尽相同，故“名称”一栏所列名称仅供参考，如有疑问可咨询设备科； 5.包内每个产品限投一个品牌产品，只能报价一次。多品牌、多报价按废标处理。多品牌、多报价按废标处理； 6.每包号产品试用期均为10个工作日，到期且符合使用要求即签订供货合同； 7.本包（第一包）的报价扣率，要求为包内产品须一致（即统一扣率），不接受分项报扣率。

## 第二包
第六批（第二包）
产品名称 | 规格 | 单位 | 产品要求 | 最高限价（元） | 报价扣率
甲状腺、乳腺及体表肿块活检穿刺针 | 14G、16G、 18G、23G | 支 | 1.用途及范围：该产品在B超、X射线、CT等影像显影下进行操作。用于对患者体内的不明病灶进行组织学活检取样，广泛应用于临床肝、肾、肺、甲状腺、乳腺、淋巴结、前列腺等的活检取样及定位作用； 2.可实现全/半自动活检。大功率--1/999秒切割速度； 3.可实现单手操作，防滑手柄，两处击发按钮； 4.颜色区分型号尺寸，易于辨识，方便管理； 5.≥19mm凹型取样槽，单钩设计定位导丝，内芯切割槽为斜坡形，以满足病理检验需求； 6.尺寸可根据临床需要提供规格为：直径14G、16G、18G、23G；长度9cm、15cm、20cm； 7.材质为不锈钢； 8.单体包装，无菌、安全、轻便； | 650
备注：1.本次询价采购报价以“扣率”计算最终报价，即投标人所报“扣率”乘以最高限价所得价格。本次询价最高扣率为95%（超过最高扣率为无效报价，扣率有效数字为百分比小数点后一位有效数字，例如：90.1%。成交价保留小数点后两位有效数字）。 2.超过最高限价的报价（最高限价*扣率）为无效报价。 3.为杜绝采购过程中一切不正当竞争行为，所有中选供货商必须保证正常供货，满足院方需求。如合同期内不能正常供货者，将列入不良记录名单，一年内将不得参与我院所有医用耗材的招标，并停止在我院在供货物； 4.由于各个生产厂家产品注册证名称不尽相同，故“名称”一栏所列名称仅供参考，如有疑问可咨询设备科； 5.包内每个产品限投一个品牌产品，只能报价一次。多品牌、多报价按废标处理。多品牌、多报价按废标处理； 6.每包号产品试用期均为10个工作日，到期且符合使用要求即签订供货合同； 7.本包（第二包）的报价扣率，要求为包内产品须一致（即统一扣率），不接受分项报扣率。

## 第三包
第六批（第三包）
产品名称 | 规格 | 单位 | 产品要求 | 最高限价（元） | 报价扣率
消毒耦合剂 （阴超检查用） | 20ml | 支/瓶 | 1.产品为水性高分子凝胶型制剂，主要由卡波姆、三乙醇胺、丙二醇、丙三醇、三氯羟基二苯醚和纯化水组成。 2.声速（35℃）为1520-1620m/s；声特性阻抗（35℃）为1.5×106-1.7×106Pa.s/m；声衰减 （35℃）≤0.1dB/(cm.MHz)； 3.黏度（25℃）≥5Pa.s；pH值为5.5-8.0； 4.产品的细菌总数每1g不得超过100cfu;霉菌和酵母菌总数每 1g不得超过100cfu;金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌,每1g不得检出。 | 2.6
备注：1.本次询价采购报价以“扣率”计算最终报价，即投标人所报“扣率”乘以最高限价所得价格。本次询价最高扣率为95%（超过最高扣率为无效报价，扣率有效数字为百分比小数点后一位有效数字，例如：90.1%。成交价保留小数点后两位有效数字）。 2.超过最高限价的报价（最高限价*扣率）为无效报价。 3.为杜绝采购过程中一切不正当竞争行为，所有中选供货商必须保证正常供货，满足院方需求。如合同期内不能正常供货者，将列入不良记录名单，一年内将不得参与我院所有医用耗材的招标，并停止在我院在供货物； 4.由于各个生产厂家产品注册证名称不尽相同，故“名称”一栏所列名称仅供参考，如有疑问可咨询设备科； 5.包内每个产品限投一个品牌产品，只能报价一次。多品牌、多报价按废标处理。多品牌、多报价按废标处理； 6.每包号产品试用期均为10个工作日，到期且符合使用要求即签订供货合同； 7.本包（第三包）的报价扣率，要求为包内产品须一致（即统一扣率），不接受分项报扣率。

## 第四包
第六批（第四包）
产品名称 | 规格 | 单位 | 产品要求 | 最高限价（元） | 报价扣率
一次性使用泪道引流管 | 各规格 | 套 | 用于泪道阻塞及外伤性泪小管断裂 | 1100
一次性使用RS泪道引流管 | 各规格 | 套 | 用于泪道阻塞及外伤性泪小管断裂 | 1400
备注：1.本次询价采购报价以“扣率”计算最终报价，即投标人所报“扣率”乘以最高限价所得价格。本次询价最高扣率为95%（超过最高扣率为无效报价，扣率有效数字为百分比小数点后一位有效数字，例如：90.1%。成交价保留小数点后两位有效数字）。 2.超过最高限价的报价（最高限价*扣率）为无效报价。 3.为杜绝采购过程中一切不正当竞争行为，所有中选供货商必须保证正常供货，满足院方需求。如合同期内不能正常供货者，将列入不良记录名单，一年内将不得参与我院所有医用耗材的招标，并停止在我院在供货物； 4.由于各个生产厂家产品注册证名称不尽相同，故“名称”一栏所列名称仅供参考，如有疑问可咨询设备科； 5.包内每个产品限投一个品牌产品，只能报价一次。多品牌、多报价按废标处理； 6.每包号产品试用期均为10个工作日，到期且符合使用要求即签订供货合同； 7.本包（第四包）的报价扣率，要求为包内产品须一致（即统一扣率），不接受分项报扣率。

## 第五包
第六批（第五包）
产品名称 | 规格 | 单位 | 产品要求 | 最高限价（元) | 报价扣率
高分子夹板 | 多规格（按部位） | 片 | 可提供：≥7.5*≥30、≥10*≥40、≥12.5*≥75（cm）等规格。★进口化工原料（玻璃丝布），需提供证明文件。 | 0.55元/cm²
备注：1.本次询价采购报价以“扣率”计算最终报价，即投标人所报“扣率”乘以最高限价所得价格。本次询价最高扣率为95%（超过最高扣率为无效报价，扣率有效数字为百分比小数点后一位有效数字，例如：90.1%。成交价保留小数点后两位有效数字）。 2.超过最高限价的报价（最高限价*扣率）为无效报价。 3.为杜绝采购过程中一切不正当竞争行为，所有中选供货商必须保证正常供货，满足院方需求。如合同期内不能正常供货者，将列入不良记录名单，一年内将不得参与我院所有医用耗材的招标，并停止在我院在供货物； 4.由于各个生产厂家产品注册证名称不尽相同，故“名称”一栏所列名称仅供参考，如有疑问可咨询设备科； 5.包内每个产品限投一个品牌产品，只能报价一次。多品牌、多报价按废标处理； 6.每包号产品试用期均为10个工作日，到期且符合使用要求即签订供货合同； 7.本包（第五包）的报价扣率，要求为包内产品须一致（即统一扣率），不接受分项报扣率。

## 第六包
第六批（第六包）
产品 名称 | 规格 |  |  |  | 单位 | 最高限价 （元） | 产品要求 | 报价扣率
骨 科 外 固 定 夹 板 | 腕关节固定 | 可塑型 | 结构1：用于腕关节管型固定。 |  | 套 | 472 | 一．型号类型要求： 1.可塑型： 1.1.材质：采用高分子材料等制成； 1.2.软化温度：放置于65-70℃恒温水中3-5分钟可软化并可任意塑型； 1.3.拉伸性能：可塑型P类板软化后能拉伸至原来的长度1.5-2倍且无断裂，K类板无拉伸性能要求； 1.4.线性收缩率：P类板线性收缩率应≤1%，K类板无收缩率要求； 1.5.邵氏硬度应≥45D. ★1.6.各型号规格均为独立包装，产品形态与肢体使用部位相匹配、无须裁切、可直接塑型使用。 2.支具型： 2.1.材质：采用高分子材料等制成； 2.2.拉带、粘扣带应结实，抗撕拉力应≥100N； ★ 2.3.粘扣带应反复粘合100次以上仍保持粘合力； 2.4.扣环拉力应≥200N； 2.5.铰链类支具型，铰链活动应自如，没有明显摩檫力； ★2. 6.纺织材料安全要求至少应符合GB18401中B类产品。 3.急救型： 3.1.材质：采用高分子材料等制成； 3.2.内层铝板长度和宽度不得小于外层泡沫板长度和宽度的85%； 3.3.内层铝板厚度不小于0.4㎜； 3.4.泡沫板厚度不小于4㎜； ★ 3.5.耐久性：反复折叠直至完全断裂时折叠次数应不低于25次。 ★3. 6.急救型各规格（尺寸）约：11×45㎝，15×91㎝； 急救型各规格（尺寸）在备案凭证上明确体现。 二．为了便于管理和产品稳定性，所投产品必须为同一品牌。 三．产品要求标★项有负偏离的或未提供技术证明文件之一予以证明的，按无效标处理。（备注：投标人的投标文件中提供的相关技术证明文件（医疗器械注册证、医疗器械注册信息登记表、检测报告、产品技术要求、产品使用说明书）中关于同一技术参数的表述不一致时，相关技术证明文件的效力由高到低顺序依次为医疗器械注册证、医疗器械注册信息登记表、检测报告、产品技术要求、产品使用说明书。 四．所投货物型号类型医疗器械注册证上应明确体现。
|  |  | 结构2：用于腕、拇指根管型固定。 |  | 套 | 472
|  | 支具型 | 结构：铝合金弧度支撑手部，用于腕关节手掌托固定。 |  | 套 | 472
| 手部固定 | 可塑型 | 结构：用于手功能位固定。 |  | 套 | 472
|  | 支具型 | 结构：用于手分指固定。 |  | 套 | 214
| 肩部固定 | 可塑型 | 结构1：用于肩关节上臂固定。 |  | 套 | 710
|  | 支具型 | 结构1：用于肩袖断裂重建、肩关节脱位后的前臂悬吊固定。 |  | 套 | 230
|  |  | 结构2：用于肩关节脱位固定。 |  | 套 | 412
|  |  | 结构3：固定肩关节于45°外展位。 |  | 套 | 974
|  |  | 结构4：用于肩关节后脱位、肩关节不稳、肩袖修复等；可提供0°，15°，30°，45°，60°，75°，90°和105°外展固定。 |  | 套 | 1898
| 踝关节固定 | 可塑型 | 结构：用于踝关节、跟腱的脚托固定。 |  | 套 | 1140
|  | 支具型 | 结构1：用于脚踝扭伤、移位、脱臼等护板加强固定支撑。 |  | 套 | 295
|  |  | 结构2：用于踝关节、小腿骨折及后期康复活动的可调式铰链踝足固定支撑。 |  | 套 | 531
|  |  | 结构3：用于踝骨骨折、胫腓骨骨折、胫腓骨韧带损伤的固定支撑，小腿至脚全部包裹。 |  | 套 | 531
| 颈部固定 | 支具型 | 结构1：用于颈椎病等充气式颈托固定，对颈椎有一定牵引，有调节颈部前屈、后伸及高度的旋钮。 |  | 套 | 1552
|  |  | 结构2：软式围领颈椎固定，仅限制中度颈椎运动，对颈部颈部前屈、后伸限制较小。 |  | 套 | 314
|  |  | 结构3：用于颈椎关节炎、颈椎术后及颈椎伸展性不稳定的患者。固定于头颈胸。 |  | 套 | 1552
| 膝关节固定 | 可塑型 | 结构1：用于膝关节固定。 |  | 套 | 1140
|  |  | 结构2：用于膝踝关节固定。 |  | 套 | 1521
|  |  | 结构3：用于前后两片半托、固定于大腿至小腿。 |  | 套 | 3105
|  | 支具型 | 结构1：内有支撑条，固定膝关节于0°，降低侧副韧带不稳，减小后交叉韧带张力和髌骨骨关节压力；用于术后膝关节固定和髌骨脱位。 |  | 套 | 554
|  |  | 结构2：结构：膝关节铰链可调屈曲或伸展0-120°，长短可调，应配有肩带。用于膝关节术后或损失后、膝关节的固定，可进行关节范围内限位调节，急性和亚急性膝关节损伤，膝关节韧带损伤和移植（如，交叉韧带），髌骨脱位 |  | 套 | 1406
| 胸腰固定 | 可塑型 | 结构：前后两片，用于脊柱术后、脊柱不稳定性骨折、脊柱侧弯等胸腰固定。 |  | 套 | 2851
|  | 支具型 | 结构1：内置双气囊，用于胸、腰、骶椎的固定支撑。 |  | 套 | 1106
| 腰部固定 | 支具型 | 结构1：四根支条和两根加压带结构，用于腰椎固定。 |  | 套 | 467
|  |  | 结构2：背部高28㎝、6根金属支条、3根加压带，提供腰椎高度的稳定和限制。 |  | 套 | 626
| 肋骨固定 | 支具型 | 结构1：提供胸腔外部支撑，用于缓解呼吸或胸部运动时疼痛的软性固定。 |  | 套 | 472
|  |  | 结构2：不限制胸廓运动，但能限制肋骨骨裂骨折挫伤处随呼吸及胸廓运动发生的震动及位移的术前固定；固定板外侧有一层防水膜、不影响沐浴和拍X光。 |  | 套 | 2930
|  |  | 结构3：用于胸肋背部位的创伤型手术等术后固定。 |  | 套 | 3010
| 肘关节固定 | 可塑型 | 结构：用于肘关节术后等固定。 |  | 套 | 670
|  | 支具型 | 结构1：内置3根支撑条，用于肘关节术后等固定。 |  | 套 | 314
|  |  | 结构2：带有手柄和卡盘铰链调节，用于肘关节功能训练、肘关节功能障碍、合并或无合并其他损伤的肘关节不稳定的保守治疗、肘关节稳固术后护理、稳定性骨折的功能性跟进治疗、肘关节韧带不稳的术后护理。 |  | 套 | 1410
| 髋关节固定 | 支具型 | 结构1：用于单侧髋关节外展固定。 |  | 套 | 1053
|  |  | 结构2：用于单侧髋关节外展、膝关节术后固定和康复训练。 |  | 套 | 2138
|  |  | 结构3：用于单侧髋关节外展、膝关节、踝关节术后固定和康复训练。 |  | 套 | 2740
|  |  | 结构4：用于双侧髋膝踝足部位固定支撑。 |  | 套 | 4118
| 上/下肢固定 | 急救型 | 11×45cm | 结构：用于上肢或下肢骨折或软组织等损伤的外固定。 | 套 | 109
|  |  | 15×91cm |  | 套 | 309
备注：1.本次询价采购报价以“扣率”计算最终报价，即投标人所报“扣率”乘以最高限价所得价格。本次询价最高扣率为95%（超过最高扣率为无效报价，扣率有效数字为百分比小数点后一位有效数字，例如：90.1%。成交价保留小数点后两位有效数字）。 2.超过最高限价的报价（最高限价*扣率）为无效报价。 3.为杜绝采购过程中一切不正当竞争行为，所有中选供货商必须保证正常供货，满足院方需求。如合同期内不能正常供货者，将列入不良记录名单，一年内将不得参与我院所有医用耗材的招标，并停止在我院在供货物； 4.由于各个生产厂家产品注册证名称不尽相同，故“名称”一栏所列名称仅供参考，如有疑问可咨询设备科； 5.包内每个产品限投一个品牌产品，只能报价一次。多品牌、多报价按废标处理； 6.每包号产品试用期均为10个工作日，到期且符合使用要求即签订供货合同； 7.投标人应承诺中标后提供与中标耗材配套的使用工具及相应的配件（提供承诺函并加盖公章），且投标人应考虑此项费用，招标人不再另行支付。 8.本包（第六包）的报价扣率，要求为包内产品须一致（即统一扣率），不接受分项报扣率。

## 第七包
第六批（第七包）
产品名称 | 规格/单位 | 产品要求 | 最高限价（元） | 报价扣率
过敏原特异性抗体IgE检测试剂盒（免疫印迹法） | 人份 | 产品用途：该产品用于定性检测人血清中过敏原特异性IgE水平，检测项目：总IgE、户尘螨、屋尘、猫毛皮屑、狗毛皮屑、矮豚草、桑树、蟑螂、霉菌（点青霉、交链孢霉、烟曲霉、分枝孢霉）、树木花粉（栎树、榆树、梧桐、柳树、三角叶杨）、贝、腰果、鸡蛋白、牛奶、鱼、蟹、虾、牛肉、羊肉、芒果等 检测方法：免疫印迹法，血清检测。 检测位点：20个位点。 检测区间：≥0.35IU/ml 适用仪器：可提供全自动免疫印迹仪使用, 具备可一次性处理≥30个样本. 配备专业认证扫描判读软件，高分辨扫描仪。 主要性能指标： 1、最低检出量：用最低检出量质控品进行检测，不高于0.35IU/ml。 2 、阴性质控品符合率：阴性质控品结果判读为阴性结果，阴性质控品符合率为100%。 3、阳性质控品符合率：阳性质控品结果判读符合阳性质控品性质，阳性质控品符合率为100%。 4 、精密度：以某一浓度的人IgE校准品重复测定（n=10）,反应结果一致，显色度均一。 5、交叉反应：与5.0IU/ml人IgA、IgG、IgM无交叉反应；由于两种或两种以上过敏原蛋白在结构上的相似，使它们竞争IgE 抗体的结合 表位，引起交叉反应。 6、临床灵敏度：＞95.0% 7、临床特异性：＞98.0% 资质：二类体外诊断试剂注册证。扫描判读软件应具有相关注册证。 | 不得大于收费项目标准（吸入性25元/项，食入性28元/项）的40%
备注：1.本次询价采购报价以“扣率”计算最终报价，即投标人所报“扣率”乘以最高限价所得价格。本包次询价最高扣率为40%（超过最高扣率为无效报价，扣率有效数字为百分比小数点后一位有效数字，例如：30.1%。成交价保留小数点后两位有效数字）。 2.超过最高限价的报价（最高限价*扣率）为无效报价。 3.为杜绝采购过程中一切不正当竞争行为，所有中选供货商必须保证正常供货，满足院方需求。如合同期内不能正常供货者，将列入不良记录名单，一年内将不得参与我院所有医用耗材的招标，并停止在我院在供货物； 4.由于各个生产厂家产品注册证名称不尽相同，故“名称”一栏所列名称仅供参考，如有疑问可咨询设备科； 5.包内每个产品限投一个品牌产品，只能报价一次。多品牌、多报价按废标处理； 6.每包号产品试用期均为10个工作日，到期且符合使用要求即签订供货合同； 7.投标人应承诺中标后提供与中标耗材配套的使用工具、相应的配件及院内LIS系统端口对接（提供承诺函并加盖公章），且投标人应考虑此项费用，招标人不再另行支付。 8.本包（第七包）的报价扣率，要求为包内产品须一致（即统一扣率），不接受分项报扣率。

## 第八包
第六批（第八包）
序号 | 产品名称 | 单位 | 规格 | 产品要求 | 最高限价（元） | 报价扣率
1 | 一次性使用输尿管导引鞘 | 支 | 长度（35cm、45cm）内经（10Fr\12Fr\14F)外径（12Fr、14Fr、16F | 1、鞘管内外壁均采用亲水涂层设计，方便术中操作； 2、鞘管与扩张器采用无台阶过度，避免输尿管壁损伤； 3、扩张器前段柔性设计，避免肾脏损伤； 4、鞘管内置钢丝圈结构，可以对输尿管壁进行有效的支撑； 5、具有多种规格可供选择，其中10/12/14Fr三个型号必须满足。 | 1400
2 | 一次性使用内窥镜取石蓝 | 支 | 三丝、四丝 | 1、网篮材质采用镍钛合金材料制成，弹性强，容易展开； 2、网篮结构为前端开口的三丝形状，方便直视下抓取石头； 3、网篮展开直径应≥0.8cm，方便手术中的操作； 网篮尺寸全面，包含三丝，四丝常用类型尺寸 。 | 2000
3 | 一次性使用泌尿道用导丝 | 支 | 外径0.018in\0.028in\0.035in\0.038in长度150cm | 1、导丝内芯采用镍钛合金材质，坚硬而且柔韧； 2、导丝表面覆盖亲水涂层，光滑容易操作； 3、导丝前端软头设计，具有直头、有弯头可供选择； 4、具有多种尺寸可供选择，其中0.028in和0.035in两个型号必须满足。 | 500
4 | 封堵取石导管 | 支 | ≥2种规格型号可选 | 防止碎石过程中结石漂移 | 2000
5 | 一次性使用泌尿道用导丝 | 支 | 外径0.028in\0.035in\0.038in长度150cm | 1、导丝采用内钛合金材质设计，柔韧有弹性； 2、导丝体为条纹相间斑马设计，无需进行涂层处理，以便术者操持和观察； 3、导丝前端软头采用亲水涂层设计，方便导丝通过狭窄扭曲的输尿管； 具有多种尺寸可供选择，其中0.028in和0.035in两个型号必须满足 | 890
6 | 一次性使用电子膀胱肾盂镜导管 | 支 | 独立包装、一次性使用 | 1、像素≥15万； 2、视场角≥95度； 3、景深≥2-50mm； 4、先端部直径≤9.3Fr、插入段外径≥8.5Fr； 5、工作通道内经3.6Fr； 6、弯曲角度上弯≥275°，下弯≥275°； 7、工作长度≥650mm。 | 4000
7 | 一次性使用微创扩展引流套件 | 支 | 直径有16f、18f、20f、22f | 1、套装应包含穿刺针、导丝、扩张器、撕开鞘和引流管等配件，其中扩张器数量应满足临床手术需要； 2、穿刺针应具有较强的超声显影，方便手术中超声定位肾脏的位置； 3、导丝应具有较强的支撑性，方便手术中建立通道和避免通道丢失； 4、扩张器应具有刻度定位圈设计，方便手术中精确定位扩张深度； 5、撕开鞘应具有较强的支撑力，方便手术中的器械进出等操作； 6、引流管应为硅胶材质，人体刺激小，舒适度高。 | 1200
备注：1.本次询价采购报价以“扣率”计算最终报价，即投标人所报“扣率”乘以最高限价所得价格。本次询价最高扣率为95%（超过最高扣 率为无效报价，扣率有效数字为百分比小数点后一位有效数字，例如：90.1%。成交价保留小数点后两位有效数字）。 2.超过最高限价的报价（最高限价*扣率）为无效报价。 3.为杜绝采购过程中一切不正当竞争行为，所有中选供货商必须保证正常供货，满足院方需求。如合同期内不能正常供货者，将列入不 良记录名单，一年内将不得参与我院所有医用耗材的招标，并停止在我院在供货物； 4.由于各个生产厂家产品注册证名称不尽相同，故“名称”一栏所列名称仅供参考，如有疑问可咨询设备科； 5.包内每个产品限投一个品牌产品，只能报价一次。多品牌、多报价按废标处理； 6.每包号产品试用期均为10个工作日，到期且符合使用要求即签订供货合同； 7.投标人应承诺中标后提供与中标耗材配套的使用工具、相应的配件（提供承诺函并加盖公章），且投标人应考虑此项费用，招标人不再另行支付。 8.本包（第八包）的报价扣率，要求为包内产品须一致（即统一扣率），不接受分项报扣率。

## 第九包
第六批（第九包）
序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 产品要求 | 最高限价（元） | 报价扣率
1 | 预充式导管冲洗器 | 5ml | 支 | 1.规格：5ml、10ml两种不同规格满足临床使用 2.使用导管（需冲灌、封管）进行静脉输液的患者在不同药物治疗的间隙，封闭、冲洗导管的管路末端； 3.带抗回流功能，不含DEHP材质 4.组成：由芯杆、外套、活塞、锥头帽及内装一定量无菌0.9%氯化钠注射液； 5.须为三类医疗器械，取得注册证时间不少于2年； 6.产品有效期：不少于3年。 | 8
2 | 预充式导管冲洗器 | 10ml | 支 |  | 9
备注：1.本次询价采购报价以“扣率”计算最终报价，即投标人所报“扣率”乘以最高限价所得价格。本次询价最高扣率为95%（超过最高扣率为无效报价，扣率有效数字为百分比小数点后一位有效数字，例如：90.1%。成交价保留小数点后两位有效数字）。 2.超过最高限价的报价（最高限价*扣率）为无效报价。 3.为杜绝采购过程中一切不正当竞争行为，所有中选供货商必须保证正常供货，满足院方需求。如合同期内不能正常供货者，将列入不良记录名单，一年内将不得参与我院所有医用耗材的招标，并停止在我院在供货物； 4.由于各个生产厂家产品注册证名称不尽相同，故“名称”一栏所列名称仅供参考，如有疑问可咨询设备科； 5.包内每个产品限投一个品牌产品，只能报价一次。多品牌、多报价按废标处理； 6.每包号产品试用期均为10个工作日，到期且符合使用要求即签订供货合同； 7.本包（第九包）的报价扣率，要求为包内产品须一致（即统一扣率），不接受分项报扣率。