## Sheet1
序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 参数 | 报价
1 | 喉镜 | 大配12号镜子 | 支 | 1 | 支撑喉镜上、下镜页间调节机构的角度调节范围应不小于5°，上、下镜页间调节距离范围应不小于13mm 窥视管截面：大号：30×16mm、小号: 24×14mm 选用材料为YY/T0294.1-2005规定的医用不锈钢
2 | 喉镜 | 小配12号镜子 | 支 | 1 | 支撑喉镜上、下镜页间调节机构的角度调节范围应不小于5°，上、下镜页间调节距离范围应不小于13mm 窥视管截面：大号：30×16mm、小号: 24×14mm 选用材料为YY/T0294.1-2005规定的医用不锈钢
3 | 喉内窥镜 | 0°φ4*185mm,斜视12 | 支 | 1 | 技术参数：镜体外径：Ø6mm视场角：45°、60°（允差±15%）视向角：70°、90°（允差±10%）分辨率：9Lp/mm放大倍率：3X目镜罩外径：Ø32mm观察景深：1～100mm光缆接头外径：Ø10mm工作长度： 179mm、184mm（允差±3%）
4 | 支撑架 | 350mm | 个 | 1 | 产品外表面应光洁、润滑、无锋凌、毛刺、划痕等表面缺陷，其工作表面粗糙度Ra值应≤0.4μm，其余表面应≤3.2μm
5 | 显微喉钳 | 直中2*230mm | 把 | 1 | 钳头应经热处理，硬度：320HV0.2～450HV0.2,两片间硬度差不得大于10.0HV0.2 钳应开闭灵活，钳头张开度最小不得少于40° 钳齿应清晰，完整，不得有缺齿、毛齿等现象 手术钳应有良好的弹性，能夹持Φ2紫铜棒而不变形
6 | 显微喉钳 | 30°φ2*230mm | 把 | 1 | 钳头应经热处理，硬度：320HV0.2～450HV0.2,两片间硬度差不得大于10.0HV0.2 钳应开闭灵活，钳头张开度最小不得少于40° 钳齿应清晰，完整，不得有缺齿、毛齿等现象 手术钳应有良好的弹性，能夹持Φ2紫铜棒而不变形
7 | 显微喉钳 | 左弯中2*230mm | 把 | 1 | 钳头应经热处理，硬度：320HV0.2～450HV0.2,两片间硬度差不得大于10.0HV0.2 钳应开闭灵活，钳头张开度最小不得少于40° 钳齿应清晰，完整，不得有缺齿、毛齿等现象 手术钳应有良好的弹性，能夹持Φ2紫铜棒而不变形
8 | 显微喉钳 | 右弯中2*230mm | 把 | 1 | 钳头应经热处理，硬度：320HV0.2～450HV0.2,两片间硬度差不得大于10.0HV0.2 钳应开闭灵活，钳头张开度最小不得少于40° 钳齿应清晰，完整，不得有缺齿、毛齿等现象 手术钳应有良好的弹性，能夹持Φ2紫铜棒而不变形
9 | 显微喉钳 | 有齿45°φ2*230mm | 把 | 1 | 钳头应经热处理，硬度：320HV0.2～450HV0.2,两片间硬度差不得大于10.0HV0.2 钳应开闭灵活，钳头张开度最小不得少于40° 钳齿应清晰，完整，不得有缺齿、毛齿等现象 手术钳应有良好的弹性，能夹持Φ2紫铜棒而不变形
10 | 显微喉钳 | 三角头0°230mm | 把 | 1 | 钳头应经热处理，硬度：320HV0.2～450HV0.2,两片间硬度差不得大于10.0HV0.2 钳应开闭灵活，钳头张开度最小不得少于40° 钳齿应清晰，完整，不得有缺齿、毛齿等现象 手术钳应有良好的弹性，能夹持Φ2紫铜棒而不变形
11 | 显微喉钳 | 三角头45°230mm | 把 | 1 | 钳头应经热处理，硬度：320HV0.2～450HV0.2,两片间硬度差不得大于10.0HV0.2 钳应开闭灵活，钳头张开度最小不得少于40° 钳齿应清晰，完整，不得有缺齿、毛齿等现象 手术钳应有良好的弹性，能夹持Φ2紫铜棒而不变形
12 | 显微喉剪 | 直中2*230mm | 把 | 1 | 剪刀刀刃应经热处理，硬度：350HV0.2～450HV0.2；两片之间相差不得大于10.0 HV0.2 剪刀刀头开闭灵活，不得有卡滞现象 剪刀刀刃应锋利，不得有缺口、崩刃等现象，能顺利剪切4层21支纱布；剪刀头部张开度不小于40°
13 | 显微喉剪 | 左 弯 | 把 | 1 | 剪刀刀刃应经热处理，硬度：350HV0.2～450HV0.2；两片之间相差不得大于10.0 HV0.2 剪刀刀头开闭灵活，不得有卡滞现象 剪刀刀刃应锋利，不得有缺口、崩刃等现象，能顺利剪切4层21支纱布；剪刀头部张开度不小于40°
14 | 显微喉剪 | 右 弯 | 把 | 1 | 剪刀刀刃应经热处理，硬度：350HV0.2～450HV0.2；两片之间相差不得大于10.0 HV0.2 剪刀刀头开闭灵活，不得有卡滞现象 剪刀刀刃应锋利，不得有缺口、崩刃等现象，能顺利剪切4层21支纱布；剪刀头部张开度不小于40°
15 | 喉用钳 | 左腰型 | 把 | 1 | 钳头应经热处理，硬度：320HV0.2～450HV0.2,两片间硬度差不得大于10.0HV0.2 钳应开闭灵活，钳头张开度最小不得少于40° 钳齿应清晰，完整，不得有缺齿、毛齿等现象 手术钳应有良好的弹性，能夹持Φ2紫铜棒而不变形
16 | 喉用钳 | 右腰型 | 把 | 1 | 钳头应经热处理，硬度：320HV0.2～450HV0.2,两片间硬度差不得大于10.0HV0.2 钳应开闭灵活，钳头张开度最小不得少于40° 钳齿应清晰，完整，不得有缺齿、毛齿等现象 手术钳应有良好的弹性，能夹持Φ2紫铜棒而不变形
17 | 喉用钳 | 30°φ5*230mm(大) | 把 | 1 | 钳头应经热处理，硬度：320HV0.2～450HV0.2,两片间硬度差不得大于10.0HV0.2 钳应开闭灵活，钳头张开度最小不得少于40° 钳齿应清晰，完整，不得有缺齿、毛齿等现象 手术钳应有良好的弹性，能夹持Φ2紫铜棒而不变形
18 | 喉用钳 | 30°φ4*230mm(中) | 把 | 1 | 钳头应经热处理，硬度：320HV0.2～450HV0.2,两片间硬度差不得大于10.0HV0.2 钳应开闭灵活，钳头张开度最小不得少于40° 钳齿应清晰，完整，不得有缺齿、毛齿等现象 手术钳应有良好的弹性，能夹持Φ2紫铜棒而不变形
19 | 喉用钳 | 30°φ3*230mm(小) | 把 | 1 | 钳头应经热处理，硬度：320HV0.2～450HV0.2,两片间硬度差不得大于10.0HV0.2 钳应开闭灵活，钳头张开度最小不得少于40° 钳齿应清晰，完整，不得有缺齿、毛齿等现象 手术钳应有良好的弹性，能夹持Φ2紫铜棒而不变形
20 | 显微喉刀 | 250mm | 把 | 2 | 钩、针等手术器械：头部应尖锐、规则、匀称，但不得带有棱刺 凿、刀等手术器械，头部应经热处理，硬度：310HV0.2～420 HV0.2,刃口应锋利，但不得带有带棱刺
21 | 显微喉针 | 250mm | 支 | 2 | 钩、针等手术器械：头部应尖锐、规则、匀称，但不得带有棱刺 凿、刀等手术器械，头部应经热处理，硬度：310HV0.2～420 HV0.2,刃口应锋利，但不得带有带棱刺
22 | 显微喉勾 | 250mm | 支 | 2 | 钩、针等手术器械：头部应尖锐、规则、匀称，但不得带有棱刺 凿、刀等手术器械，头部应经热处理，硬度：310HV0.2～420 HV0.2,刃口应锋利，但不得带有带棱刺
23 | 手术刀柄 | 250mm | 只 | 2 | 器械表面应光滑、平整，无锋棱、毛刺，无明显的擦伤、烧痕、裂纹、针孔和砂眼
24 | 扁桃体吸引管 | φ4*250mm | 支 | 1 | 吸引管应通畅器械联接部位应牢固，焊缝应平整、光滑，不得有堆焊和虚焊等现象
25 | 扁桃体吸引管 | φ3*250mm | 支 | 2 | 吸引管应通畅 器械联接部位应牢固，焊缝应平整、光滑，不得有堆焊和虚焊等现象
26 | 扁桃体吸引管 | φ2.5*250mm | 支 | 1 | 吸引管应通畅 器械联接部位应牢固，焊缝应平整、光滑，不得有堆焊和虚焊等现象
27 | 导光束* | φ4.5*1800mm | 根 | 1
合计 |  |  |  | 32
大写