## Sheet1
技术参数表
产品名称 | 技术参数 | 数量 | 最高控制单价 | 报价（单价） | 报价（总价）
电钩 | 尺寸：最大插入部外径φD≤φ5.2mm L(工作长度）：330mm±3% ★头部与杆部之间的白色绝缘套使用聚合物材料为“聚四氟乙烯” 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 按防电击的程度分类：器械与高频电刀连接后为CF型应用部分 电气安全要求：器械的电气安全要求符合GB 9706.1-2007、GB 9706.4-2009、GB 9706.19-2000的规定 电磁兼容性：器械电磁兼容性要求，符合YY 0505－2012与GB 9706.4－2009第36章的规定 功能及用途：电凝器能顺利通过相应的穿刺鞘或转换器，没有卡滞现象。各联接部位牢固可靠，焊缝平整、无脱焊或堆焊现象。 | 10 | 1100
高频电缆线 | L(工作长度)≥3000mm±200mm 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 功能及用途：手术钳和高频发生器的连接导线。 | 10 | 450
气腹管 | 1.长度：≥7米，欧标、可适配4个品牌多型号气腹机。 2.外观：表面应光滑、清洁，透明度高、弹性好。 3.连接牢固度：各管路间连接处应能承受15N的静态轴向拉力15s不脱开。 4.灭菌方式：可采用高温高压灭菌。 | 4 | 3000
双极电凝钳 | 材质：钳头采用05Cr17Ni4Cu4Nb ，钳杆采用聚醚醚酮 粗糙度：头部Ra≤0.8um 尺寸：D(直径)Φ5±0.2 L(工作长度)330mm±3% 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 | 2 | 5000
两孔抓钳（25mm） | 材质：与患者接触部位05Cr17Ni4Cu4Nb 硬度：钳头硬度为300HV0.2～600HV0.2 粗糙度：Ra值≤0.80μm 尺寸：最大插入部外径φD≤φ5.2mm ★L(工作长度）：330mm±3% ★夹持力:≥40N ★杆部绝缘层使用聚合物材料为“聚醚醚酮”。 钳头张开幅度标称值为60°，允差±20%。 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 按防电击的程度分类：器械与高频电刀连接后为CF型应用部分 电气安全要求：器械的电气安全要求符合GB 9706.1-2007、GB 9706.4-2009、GB 9706.19-2000的规定 电磁兼容性：器械电磁兼容性要求，符合YY 0505－2012与GB 9706.4－2009第36章的规定 耐腐蚀性能：器械的耐腐蚀性能能达到YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定。 使用性能： 1）钳开闭灵活，没有卡滞现象。 2）开闭灵活性：钳头开合顺利，钳杆在开合时没有干扰使用者的晃动。 3）旋转性能：旋转顺畅，钳杆在旋转时没有干扰使用者使用的晃动。 4）钳头齿形：钳头齿形的排布符合设计要求，并且齿形清晰、对位准确、啮合到位。 5）钳能顺利通过相应的穿刺鞘或转换器，没有卡滞现象。 6）各联接部位牢固可靠，焊缝平整、无脱焊或堆焊现象。 ★7)闭合力传递系数:手柄施加力与钳头闭合力之间的力传递系数为0.1-1.2。 | 2 | 1700
长颌抓钳（中空，35mm） | 材质：与患者接触部位05Cr17Ni4Cu4Nb 硬度：钳头硬度为300HV0.2～600HV0.2 粗糙度：Ra值≤0.80μm 尺寸：最大插入部外径φD≤φ5.2mm L(工作长度）：340mm±3% ★夹持力:≥40N ★杆部绝缘层使用聚合物材料为“聚醚醚酮”。 钳头张开幅度标称值为60°，允差±20%。 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 按防电击的程度分类：器械与高频电刀连接后为CF型应用部分 电气安全要求：器械的电气安全要求符合GB 9706.1-2007、GB 9706.4-2009、GB 9706.19-2000的规定 电磁兼容性：器械电磁兼容性要求，符合YY 0505－2012与GB 9706.4－2009第36章的规定 耐腐蚀性能：器械的耐腐蚀性能能达到YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定。 使用性能： 1）钳开闭灵活，没有卡滞现象。 2）开闭灵活性：钳头开合顺利，钳杆在开合时没有干扰使用者的晃动。 3）旋转性能：旋转顺畅，钳杆在旋转时没有干扰使用者使用的晃动。 4）钳头齿形：钳头齿形的排布符合设计要求，并且齿形清晰、对位准确、啮合到位。 5）钳能顺利通过相应的穿刺鞘或转换器，没有卡滞现象。 6）各联接部位牢固可靠，焊缝平整、无脱焊或堆焊现象 ★7)闭合力传递系数:手柄施加力与钳头闭合力之间的力传递系数为0.1-1.2。 | 2 | 1700
16CM爱丽丝 |  | 20 | 60
有齿镊 |  | 20 | 40