## Sheet1
技术参数表
产品名称 | 技术参数 | 数量 | 最高控制单价 | 报价（单价） | 报价（总价）
0.5mmPb直条型橡胶颈套 | 1.产品名称：防辐射围领 直领 2.型号规格：通用式/580*140mm 3.铅当量：≥0.5mmPb 4.X射线管电压:120kV 5.由薄厚均匀柔软的铅橡胶、布料、尼龙搭扣组成，采用国内柔软一层铅皮加工，能够屏蔽、衰减弥漫性散射线，防护严密，面料采用牛津布、PVC等多种布料结实耐磨，多种面料可选。用于甲状腺防护，可刺绣及印字。 6.配有一套完整的操作使用说明书、合格证。 | 8 | 120
0.5mmPb可调节防护窗口的定位防护屏(带遥控控制功能) | 1、防护屏高度：2110mm； 2、底座：350mm×450mm； 3、底座加2个万向轮，2个制动轮； 4、防护屏小帘660*400mm；大帘660*600mm； 5、配两种遥控装置，有线控制手柄的控制范围约3米；无线遥控可根据室内环境最大可遥控30米； 6、输入电压220V 50HZ； 7、铅帘铅当量0.5mmpb； 8、上下可同时调节升降，也可单独调节升降。可根据每个人身高比例轻松调节。 | 2 | 26000
0.5mmPb铅防护衣 | 1.产品名称：防辐射衣 2.型号规格：通用式/1000*600mm 3.铅当量：前面≥0.5mmpb，后背及袖子≥0.25mmpb 4.X射线管电压:120kV 5.由薄厚均匀柔软的铅橡胶、布料、尼龙搭扣组成，采用国内柔软一层铅皮加工，能够屏蔽、衰减弥漫性散射线，防护严密，面料采用牛津布、PVC等多种布料结实耐磨，多种面料可选，特殊尺寸可定制，也可刺绣及印字 6.配有一套完整的操作使用说明书、合格证。 | 2 | 1450
0.5mmPb铅橡胶性腺防护围裙(方形) | 1.产品名称：医用射线性腺防护帘（防护巾） 2.型号规格：防护巾/400*400mm 3.铅当量：≥0.5mmPb 4.X射线管电压:120kV 5.由薄厚均匀柔软的铅橡胶、布料、尼龙搭扣组成，采用国内柔软一层铅皮加工，能够屏蔽、衰减弥漫性散射线，防护严密，面料采用牛津布、PVC等多种布料结实耐磨，多种面料可选。用于性腺防护。可刺绣及印字配有一套完整的操作使用说明书、合格证。 | 4 | 300
2mmPb移动铅屏风 | 1.医用射线防护屏（不锈钢单联） 2.医用X射线防护屏（简称：防护屏）是由铅板和不锈钢组成。其防护当量不低于2mmpb，X射线管电压125kV。（特殊铅当量可以加工定制） 3.可根据摄影机房大小和防护需要而定，主要配有900mm*800mm铅玻璃观察窗，铅玻璃窗四周可用胶布封边，以便安装牢固。 4.单联防护屏：高2000mm 宽900mm，配有脚轮4只。 5.脚轮主要起到前后调节、移动方便、灵活的作用。 6.用于医用诊断X射线辐射及存在射线的其他场所的防护 | 1 | 22000
0.025mmPb介入防护手套 | 1.产品名称：医用射线防护手套 2.规格型号：有铅介入式/XL 3.铅当量不低于0.025mmPb，厚度不低于0.25mm。 4.X射线管电压100kV 5.医用射线防护手套（有铅介入式），是由乳胶、锡、铋经加工制作而成。 6.适用于介入放射诊断和治疗、骨折复位、异物取出及肠套叠整复，近台操作或手术用。 | 1 | 720
2mmPb移动铅屏风(可折叠) | 1.医用射线防护屏（不锈钢可折叠三联屏风） 2.主要材质：铅、铅玻璃、304不锈钢 3.防护屏尺寸：1800mm(H) *（500+500+1000）mm(W) 4.铅屏蔽：2 mm Pb 5.铅玻璃探视窗：500mm*800mm*2+1000mm*800mm 6.8个带锁紧的承重万向脚轮，可以移动或固定放置 7.用于病人与病人之间屏蔽隔离 | 2 | 42000
前0.35后0.255mmPb上下分离式铅橡胶围裙 | 1.医用射线防护裙 2.产品名称：医用射线防护裙 3.型号规格：分体式/1000*600mm 4.铅当量：≥0.35mmPb 5.X射线管电压:120kV 6.分体式提供前身和后身全面防护，正面左右襟重叠，前面单襟铅当量0.35mmPb，后背0.25mmPb。上衣和下裙分离设计充分缓解上身压力.腰部采用粘扣和腰带双重固定，可适当调节大小，防止工作时下裙滑落。分体设计符合人体工程学，可最大程度提高使用者的穿着舒适度。能够屏蔽、衰减弥漫性散射线，防护严密，面料采用牛津布、PVC等多种布料，多种颜色可选，特殊尺寸可定制。 7.配有一套完整的操作使用说明书、合格证。 | 1 | 1450
0.5mmPb铅橡胶性腺防护围裙(环形) | 1.医用射线防护裙 2.产品名称：医用射线防护裙 3.型号规格：分体式/1000*600mm（只有下身） 4.铅当量：≥0.5mmPb 5.X射线管电压:120kV 6.腰部采用粘扣和腰带双重固定，可适当调节大小，并加上背带可调节长短，防止工作时下裙滑落。分体设计符合人体工程学，可最大程度提高使用者的穿着舒适度。能够屏蔽、衰减弥漫性散射线，防护严密，面料采用牛津布、PVC等多种布料，多种颜色可选，特殊尺寸可定制。 7.配有一套完整的操作使用说明书、合格证。 | 1 | 960
0.5mmpb方巾(1200*600mm) | 1.医用射线防护帘(0.5mmPb铅橡胶性腺防护方巾) 2.产品名称：医用射线防护帘 3.型号规格：1200*600mm 4.铅当量：≥0.5mmPb 5.X射线管电压:120kV 6.由薄厚均匀柔软的铅橡胶、布料组成，采用国内柔软一层铅皮加工，能够屏蔽、衰减弥漫性散射线，防护严密，面料采用牛津布、PVC等多种布料结实耐磨，多种面料可选。用于用于进行放射诊断时对人体的防护。可刺绣及印字 7.配有一套完整的操作使用说明书、合格证。 | 2 | 830
铅衣架 | 1.材质：304不锈钢材质，焊接牢固，结实稳固不摇晃； 2.承重：可挂6件铅衣，八个钩子可挂小件，底部带置物凹槽 3.移动：底部带四个360°滑轮，自带刹车功能； 4.尺寸：1500*600*500mm 5.配有组装图 | 8 | 980
脉博血氧饱和度仪 | 锂电池供电；有抗自然光干扰能力；有抗工频干扰能力； | 1 | 950